平泉市医院设备采购市场调研

平泉市医院拟采购以下医疗设备，对设备进行市场调研，有意向公司请填写《平泉市医院设备采购市场调研表》、提供所报设备配置参数及彩页，加盖报价单位公章邮寄至平泉市医院设备科。
联系人：周立东

联系电话：13932443895

	序号
	设备名称
	数量
	预算金额（万元）

	1
	周围神经检测仪
	1
	/


设备配置及技术参数要求非招标参数，只做报价单位参考。

周围神经检测仪技术参数

一．技术参数：

★1.输入短路噪声：≤0.4µV rms（1Hz～5kHz，两输入端对患者地短路）；
★2.差模输入阻抗：≥1100MΩ； 
3.输入信号范围：峰峰值：≤10mV；
△4.共模抑制比：≥115 dB；
5.机内校准信号为50µV，频率200Hz的方波，幅度允差：±5%。
6.输出脉冲幅度:（0～100）mA，步进：0.1mA  允差：±10%；
7.输出脉冲宽度:（50～1000）µs，允差：±10%；
8.最大输出电压：≤350V；
9.刺激频率： 0.1Hz～50Hz，允差：±5%；

△10.电压灵敏度：0.05uV/div-20mV/div分档控制。
11.患者信息录入模块：对患者信息进行录入并保存；
12.Word模板打印模块：建立患者信息、波形文件、数据文件、报告打印。
★13.测量结果显示传导速度百分比（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）。
14.检测项目包含运动传导速度、感觉传导速度。

★15.可升级同品牌超声多普勒血流检测仪软件。
16.网络安全接口：与计算机的通信接口采用usb通用串行总线协议；

★17.注册证名称不包含诱发电位仪、产品组成不包含有创检测所需部件，仅用于无创检测。
△18.配置同品牌刺激电极（提供注册或备案信息），确保采集最佳检测波形和最准确数据。
★19.配置同品牌一次性电极片（提供二类医疗器械注册证），确保获取最佳检测波形和最准确数据。
△20.通用要求符合GB 9706.1-2020中规定的要求；
△21.电磁兼容性：符合YY 9706.102-2021和YY 9706.240-2021中规定的要求。 
★22.使用年限≥10年。
